## Countrates
# Filename | Duration [s] | CR gs [kHz] | CR gp [kHz] | CR rs(prompt) [kHz] | CR rp (prompt) [kHz] | CR rs(delay) [kHz] | CR rp (delay) [kHz]
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a488 2nM_02.ptu | 300 | 5.2704 | 5.3821 | 1.2496 | 1.5683 | 0.41472 | 0.71959
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a488 2nM_03.ptu | 300 | 5.2573 | 5.3419 | 1.2344 | 1.5393 | 0.41162 | 0.71652
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a488 2nM_04.ptu | 300 | 5.2988 | 5.3639 | 1.2002 | 1.5216 | 0.38132 | 0.70792
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a488 2nM_05.ptu | 300 | 5.3014 | 5.3851 | 1.2202 | 1.5166 | 0.40204 | 0.71091
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a488 2nM_06.ptu | 300 | 5.3496 | 5.4311 | 1.2308 | 1.5257 | 0.41233 | 0.70913
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a568_2 nM_01.ptu | 300 | 0.32928 | 0.44741 | 2.0057 | 2.4644 | 4.5511 | 5.1136
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a568_2 nM_02.ptu | 300 | 0.3221 | 0.45196 | 1.9518 | 2.4125 | 4.4316 | 4.9991
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a568_2 nM_03.ptu | 300 | 0.31438 | 0.40947 | 1.877 | 2.3503 | 4.255 | 4.8288
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a568_2 nM_04.ptu | 300 | 0.30747 | 0.40409 | 1.8492 | 2.3257 | 4.1754 | 4.7424
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\a568_2 nM_05.ptu | 300 | 0.30568 | 0.40377 | 1.8278 | 2.2929 | 4.0997 | 4.6598
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\DD_H2O_01.ptu | 300 | 0.12564 | 0.23223 | 0.47086 | 0.79042 | 0.38986 | 0.69064
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\DD_H2O_02.ptu | 300 | 0.12618 | 0.22989 | 0.44039 | 0.78902 | 0.35905 | 0.68703
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\DNA a488 568 10nM_02.ptu | 300 | 34.1028 | 35.5895 | 7.4545 | 8.7895 | 6.048 | 9.604
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\DNA a488 568 10nM_03.ptu | 300 | 41.5779 | 43.2825 | 8.9822 | 10.523 | 7.4089 | 11.6369
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\DNA a488 568 10nM_04.ptu | 300 | 47.1267 | 48.9694 | 10.1245 | 11.7832 | 8.4291 | 13.126
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\DNA a488 568 10nM_05.ptu | 300 | 50.9958 | 52.9845 | 10.9057 | 12.6721 | 9.1509 | 14.2281
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\DNA a488 568 10nM_06.ptu | 300 | 50.6522 | 52.6029 | 10.8512 | 12.5987 | 9.1583 | 14.1862
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\EB_01.ptu | 60 | 14.506 | 22.5468 | 12.4804 | 19.7685 | 0.58047 | 1.0988
\\HC1008\Users\AG Heinze\DATA\FCSSetup\2021\20210223_MF_khm_Cal\EB_02.ptu | 60 | 14.5588 | 22.5716 | 12.5264 | 19.8126 | 0.58362 | 1.0899

## Green
Confocal volume |  |  |  | Countrates A488
D | 414 | µm²/s | Literature value |  | ch 0 / s [kHz] | ch 2 / p [kHz] | sum [kHz] | N | brightness [kHz/molecule]
| 4.14e-10 | m²/s |  | 2 | 5.2704 | 5.3821 | 10.6525 | 0.766 | 12.2754
td | 85.7 | µs | Fit result - please add! | 3 | 5.2573 | 5.3419 | 10.5992 | 0.753 | 12.4368
| 8.57e-05 | s |  | 4 | 5.2988 | 5.3639 | 10.6627 | 0.757 | 12.4999
s | 5.84 |  | Fit result - please add! | 5 | 5.3014 | 5.3851 | 10.6865 | 0.748 | 12.6556
|  |  |  | 6 | 5.3496 | 5.4311 | 10.7807 | 0.756 | 12.6322
w02 | 1.4192e-13
w0 | 3.7672e-07 | m |  | Mean | 5.3018 | 5.3805 | 10.6763 | 0.756 | 12.5
| 0.37672 | µm |  | stdev | 0.03269 | 0.032974 | 0.059505 | 0.0058992 | 0.13866
z0 | 2.2001e-06 | m
| 2.2001 | µm |  | Countrate background |  |  | Countrate red channels
[5 empty] | ch 0 / s [kHz] ddH2O | ch 2 / p [kHz] ddH2O | ch 1 / s [kHz] A488 | ch 3 / p [kHz] A488
pi^(3/2) | 5.5683 |  |  | 1 | 0.12564 | 0.23223 | 1.2496 | 1.5683
V | 1.7386e-18 | m³ |  | 2 | 0.12618 | 0.22989 | 1.2344 | 1.5393
| 1.7386 | fl | 1 fl = 1e-15 l | 3 |  |  | 1.2002 | 1.5216
|  |  | 1000 l = 1 m³ | 4 |  |  | 1.2202 | 1.5166
|  |  |  | 5 |  |  | 1.2308 | 1.5257
1 Mol | 6.022e+23
|  |  |  | Mean | 0.12591 | 0.23106 | 1.227 | 1.5343
|  |  |  | stdev | 0 | 0 | 0.016383 | 0.018591
Concentration estimation |  |  |  | Green crosstalk into red channel
[5 empty] | CR [kHz] A488 | CR [kHz] BG | CRA488-CRBG [kHz]
Alexa488 |  |  |  | 0 prompt | 5.3018 | 0.12591 | 5.1759 |  | spectral crosstalk [%] α
N | 0.756 | number | Fit result - please add! | 1 prompt | 1.227 | 0.35905 | 0.86797 |  | 16.612
c | 4.3483e+14 | number/liter |  | 2 prompt | 5.3805 | 0.23106 | 5.1495
c | 7.2207e-10 | Mol/l |  | 3 prompt | 1.5343 | 0.68703 | 0.84727
| 7.2207e-07 | mM
| 0.00072207 | µM
| 0.72207 | nM

## Red
Confocal volume |  |  |  | Countrates A568
D | 345 | µm²/s | Literature value |  | ch 1 / s [kHz] delay | ch 3 / p [kHz] delay | sum [kHz] | N | brightness [kHz/molecule]
| 3.45e-10 | m²/s |  | 1 | 4.5511 | 5.1136 | 9.6646 | 3.16 | 3.0584
td | 99.5 | µs | Fit result - please add! | 2 | 4.4316 | 4.9991 | 9.4307 | 3.3 | 2.8578
| 9.95e-05 | s |  | 3 | 4.255 | 4.8288 | 9.0838 | 3.5 | 2.5954
s | 6.78 |  | Fit result - please add! | 4 | 4.1754 | 4.7424 | 8.9178 | 3.59 | 2.4841
|  |  |  | 5 | 4.0997 | 4.6598 | 8.7595 | 3.67 | 2.3868
w02 | 1.3731e-13
w0 | 3.7055e-07 | m |  | Mean | 4.2404 | 4.8075 | 9.1713 | 3.444 | 2.6765
| 0.37055 | µm |  | stdev | 0.12327 | 0.12572 | 0.33231 | 0.18811 | 0.2475
z0 | 2.5124e-06 | m
| 2.5124 | µm |  | Countrate background
[5 empty] | ch 1 / s [kHz] ddH2O | ch 3 / p [kHz] ddH2O | ch 1 / s [kHz] prompt | ch 3 / p [kHz] prompt
pi^(3/2) | 5.5683 |  |  | 1 | 0.38986 | 0.69064 | 2.0057 | 2.4644
V | 1.9209e-18 | m³ |  | 2 | 0.35905 | 0.68703 | 1.9518 | 2.4125
| 1.9209 | fl | 1 fl = 1e-15 l | 3 |  |  | 1.877 | 2.3503
|  |  | 1000 l = 1 m³ | 4 |  |  | 1.8492 | 2.3257
|  |  |  | 5 |  |  | 1.8278 | 2.2929
1 Mol | 6.022e+23
|  |  |  | Mean | 0.35905 | 0.68703 | 1.9023 | 2.3692
|  |  |  | stdev | 0 | 0 | 0.066573 | 0.06167
Concentration estimation |  |  |  | Direct excitation of A568 by 488-laser line
[5 empty] | CR [kHz] A568 | CR [kHz] BG | CRA568-CRBG [kHz]
Alexa488 |  |  |  | 1 Delay | 4.2404 | 0.35905 | 3.8814 |  | direct excitation [%] g
N | 3.444 | number | Fit result - please add! | 1 Prompt | 1.9023 | 0.35905 | 1.5432 |  | 40.3079
c | 1.7929e+15 | number/liter |  | 1 Delay | 4.8075 | 0.68703 | 4.1205
c | 2.9772e-09 | Mol/l |  | 1 Prompt | 2.3692 | 0.68703 | 1.6821
| 2.9772e-06 | mM
| 0.0029772 | µM
| 2.9772 | nM

## DNA
Effective overlapping confocal volume |  |  |  |  | Green |  |  |  | Red
D | 77.0858 | µm²/s | based on green /red |  | N | c [nM] | td [µs]* | D [µm²/s] | N | c [nM] | td [µs]* | D [µm²/s]
| 7.7086e-11 | m²/s |  | 2 | 11.6 | 11.0831 | 434 | 81.7507 | 14.7 | 12.712 | 474 | 72.4209
td | 520 | µs | Fit result - please add! | 3 | 8.53 | 8.1499 | 434 | 81.7507 | 10.8 | 9.3394 | 474 | 72.4209
| 0.00052 | s |  | 4 | 7.79 | 7.4429 | 434 | 81.7507 | 8.73 | 7.5494 | 474 | 72.4209
s | 4.63 |  | Fit result - please add! | 5 | 7.54 | 7.204 | 434 | 81.7507 | 9.01 | 7.7915 | 474 | 72.4209
|  |  |  | 6 | 7.61 | 7.2709 | 434 | 81.7507 | 8.94 | 7.731 | 474 | 72.4209
w02 | 1.6034e-13
w0 | 4.0042e-07 | m |  | Mean | 7.8675 | 7.5169 | 434 | 81.7507 | 10.436 | 9.0246 | 474 | 72.4209
| 0.40042 | µm |  | stdev | 0.39322 | 0.37569 | 0 | 0 | 2.2581 | 1.9528 | 0 | 0
z0 | 1.854e-06 | m
| 1.854 | µm |  | *global fitting |  | Average diffusion coefficient D [µm²/s]: |  |  | 77.0858
pi^(3/2) | 5.5683 |  |  |  | Green - Red Crosscorrelation
V | 1.6552e-18 | m³ |  |  | Napp | G(t,CC) | cRG [nM] (g) | G0,CCF/G0ACFgreen | cRG [nM] (r) | G0,CCF/G0ACFred | AVG cRG [nM]
| 1.6552 | fl | 1 fl = 1e-15 l | 2 | 20.4 | 0.04902 | 6.3022 | 0.56863 | 9.1601 | 0.72059 | 7.7311
|  |  | 1000 l = 1 m³ | 3 | 15.2 | 0.065789 | 4.5736 | 0.56118 | 6.6359 | 0.71053 | 5.6048
|  |  |  | 4 | 13.6 | 0.073529 | 4.2632 | 0.57279 | 4.846 | 0.64191 | 4.5546
|  |  |  | 5 | 13.5 | 0.074074 | 4.0236 | 0.55852 | 5.2001 | 0.66741 | 4.6118
|  |  |  | 6 | 13.4 | 0.074627 | 4.1292 | 0.56791 | 5.1578 | 0.66716 | 4.6435
𝑐_𝑅𝐺=𝐺_(0,𝐶𝐶𝐹)/𝐺_(0,𝐴𝐶𝐹,𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛) ∗𝑐_𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛
𝑐_𝑅𝐺=𝐺_(0,𝐶𝐶𝐹)/𝐺_(0,𝐴𝐶𝐹𝑟𝑒𝑑) ∗𝑐_𝑟𝑒𝑑